Sorvall RC5C 使用注意事項

- 使用前先確認離心管規格以及搭配的轉子，必須選用有旋蓋的離心管，而且離心管最多只可以裝到七分滿，上機前確實做到離心管 (含蓋) 的平衡。

- 使用前檢視使用登記表上前一位使用者的記錄，並確認儀器溫度是否設在 4℃，儀器運作溫度上限為 10℃ (若需更改溫度設定，請洽管理員)。

- 使用記錄若有任何異常狀況或儀器面板上有異常的燈號，例如顯示brush，應於使用前先洽詢管理員。

- 小心將轉子由冷房中取出，輕放至離心機轉軸上，轉軸上凸出的閂應該與轉子內部的卡楯錯開，轉軸才能帶動轉子旋轉。

- 原廠建議應將轉子上的每一個空格都放置一樣重的樣品。不過在所有離心管的重量都調整到一樣時，可以兩兩對稱放入轉子。若是四個樣品使用 SS34 轉子，離心管應排列為十字型。

- 轉子的上蓋有兩組螺栓，先將下方較大的螺栓逆時針旋緊 (鎖轉子)，再將上方較小的螺栓 (鎖中軸) 旋緊。關上離心機門。

- 設定運轉參數 (Rotor code → Speed → Time)，離心機面板顯示如下，設定轉速時由於儀器年歲已高，最高轉速請搭配正確的 rotor code 打七折計算。

- 一般將煞車功能 BRAKE (e鍵) 開啟，除非做梯度分離才將煞車關掉。

| 轉子Rotor | 離心管大小 | 最高轉速 × 70% (rpm) | Rotor code |  | 按鍵 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表定 | 實際設定 |  |  | a. | 轉速換算 |
| SS34 | 30、50 mL | 20000 | ~ 15000 | 05 |  | e. | 剎車 |
| SLA1500 | 250 mL | 13000 | ~ 9000 | 10 |  | f. | 啟動 |
| HB-4 |  | 13000 | ~ 9000 | 07 |  | g. | 緊急停止 |

- 設定完成後，下壓啟動START鍵 (f鍵)，注意聽離心機加速的聲音是否異常，待轉速達到設定值以後才能離開機台。若有異常聲響，立即按下緊急停止鍵STOP (g鍵)，並通報管理員。

- 離心完成後，打開機器上蓋，並旋開轉子上蓋，先將樣本取出並做適當處理 (記得蓋上離心機上蓋以免離心機內槽溫度上升)，再回頭來將轉子取出檢視 (若轉子卡住了，請通知管理員，不要硬拔)。

- 轉子內若有溢出的液體殘留，應用清水沖乾淨 (大約十次)，切勿自行使用刷子或任何藥劑清洗。

- 沖過的轉子暫時倒置於鋪有擦手紙的平坦桌面中央，風乾後記得收回冷房內。

- 一切收置完畢後，在使用登記表上登出並記錄使用狀況。若操作過程有任何異常，應馬上通知管理員 33669680 湯先生。

使用流程圖

# Text boxes

Temp	  Speed	    Time	  rotor code

run  max	   rpm						a.	 b.	  c.		    d.    e.    f.	 g.

檢查儀器

步驟 1 ~ 3

安裝轉子

步驟 4 ~ 6

設定儀器

步驟 7, 8

啟動離心機

步驟 9

了解操作方法

通知管理員

是否異常

是否異常

完成離心

步驟 10

檢視轉子

轉子收置冷房

步驟 12

洽詢管理員 湯先生

33669680

使用記錄登出

步驟 13

否，登記使用

是

清水沖洗

步驟 11

液體外漏

乾淨

是

否