# 微波消化法

選擇開放式〈150℃〉或密閉式〈210℃〉全依program 而定

密閉式〈鐵弗龍瓶〉

Step 1組件

全部一套有十四個〈一個控制瓶，有孔洞的〉

- 消化瓶、防爆套、密閉基座〈控制瓶高度較高〉、墊片、壓力蓋〈blue〉

- 耗材：安全膜片、溫度sensor 〈Plot〉很貴

- 穩定sensor的 HP-500 〈玻璃管〉(密閉式)  DV50(開放式)

控制瓶專用

控制瓶蓋（兩個頭）

防爆瓶套

墊片（控制瓶有洞）

壓力蓋

壓力Pad

(安全膜片)

普通消化用

Step 2 組裝

- 見下圖：

- 注意藍色蓋子先不蓋緊，等最後全部安裝好後在蓋緊〈洩壓用〉

插溫度sensor

←控制瓶插sensor

最後在蓋緊

且要靠右

Step 3 消化完成後取sample步驟

Ex: As 消化完成後 → cool down 25min → -4℃ cool 1 hr → 洩壓再取樣

開放式〈pp 材質 CORNIN 50C.C 離心管〉

- 蓋子都必須都有洞，選一瓶當control 瓶

- control瓶放在轉盤最內層

## 微波消化爐操作方法

Step1 設定消化程序

- 依不同的物質有不同的加熱升溫程序

- 可使用內建功能，或參照SOP，聯絡科安工程師

- 無壓力sensor不設定壓力，所以按下P/T鍵後pressure 呈現 ___SPI，注意螢幕上必須要顯示出溫度&sensor名稱

- Power 功率設定 3~4支消化瓶 → 300 W； 14支消化瓶 → 1200 W

Step2 安裝sensor，及檢查各旋鈕蓋

插溫度sensor